# СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ

## Директор 	                                                              Главный инженер

РУП «Витебский ЦСМС»                                              РУП «ВЗЭП»

__________ П.Л. Яковлев                                            ____________ В.И. Колпаков

__________ 2008 г                                                         ____________ 2008 г

### Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь Преобразователи измерительные

переменного тока  E842/1

#### Методика поверки

МП.ВТ.176-2007

Начальник КТО ц.07

РУП «ВЗЭП»

___________ А.И. Прасолов

___________ 2008 г

Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобразователи измерительные переменного тока Е842/1                         (в дальнейшем – ИП) выпускаемые по ТУ 25-04-3318-77 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с
СТБ 8003-93, РД РБ 50.8103-93.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице 1, обеспечивающие требуемую погрешность измерений и режимы поверки.

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации в соответствии с СТБ 8003-93 или          СТБ 8004-93.

- Таблица 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 1 Внешний осмотр | 4.1 |  | Да | Да |
| 2 Проверка электричес-кой прочнос-ти изоляции | 4.2.1 | Испытательная установка для проверки электрической прочности УПУ-10 Напряжение от 0 до 10 кВ; частота 50 Гц; погрешность 4 % | Да | Нет |
| 3 Определе-ние электри-ческого соп-ротивления изоляции | 4.2.2 | Мегаомметр Ф4101 Основная погрешность диапазона измерений 2,5 %; диапазон измерений от 10 до 200 МОм | Да | Да |

- Продолжение таблицы 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 4 Определе-ние основной приведенной погрешности | 4.2.3 | Амперметр Д5099 Класс точности 0,1; диапазоны измеряемого тока от 0 до 10 А, от 0 до 5 А; нормальная область частот от 45 до 500 Гц | Да | Да |
|  |  | Прибор комбинированный цифровой Щ300 Предел допускаемой погрешности ±(0,1+0,02(Ik/Ix-1)) Ik – верхний предел диапазона измерений Ix – значение измеряемой величины тока; диапазон измеряемого тока от 100 нА до 1 А; диапазон выходного переменного напряжения до 1500 В; диапазон выходного переменного тока до 100 А; коэффициент нелинейных искажений не более ±0,5 % |  |  |
|  |  | Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом |  |  |
|  |  | Источник регулируемого стабилизирующего тока АДГФ-3 Коэффициент нелинейных искажений 2%; регулировка частоты от 15 до 70 Гц |  |  |
|  |  | Источник стабилизированных напряжений ИСН-1 Диапазон выходного переменного напряжения до 1500 В; диапазон выходного переменного тока до 1000 А; коэффициент нелинейных искажений не более ±0,5 % |  |  |

2 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности и выполнены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

2.3 Лица, осуществляющие поверку, должны быть аттестованы в качестве поверителей.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 ч.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна проводиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Таблица 2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, ºС | 20 ± 5 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 – 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа | 86 – 106 |
| 4 Частота тока измеряемой цепи, Гц | 45-65 |
| 5 Форма кривой тока измеряемой цепи | Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 2 % |
| 6 Сопротивление нагрузки, кОм | 1,2±0,2 |
| 7 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме магнитного поля Земли |
| 8 Время прогрева, мин | 5 |
| 9 Положение | Любое |

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту;

- совпадение номера ИП с указанным в паспорте;

- наличие клейма и четкой маркировки;

- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП.

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции  и отсутствие гальванической связи проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной  формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого, кВ:

- 3,0 – между всеми электрическими цепями ИП и корпусом;

- 2,0 – между входной и выходной цепями.

При проверке электрической прочности изоляции и отсутствия гальванической связи между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и корпусом ИП (металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения).

При проверке прочности изоляции и отсутствия гальванической связи раздельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшими испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.2 Определение электрического сопротивления изоляции

Определение электрического сопротивления изоляции проводить на постоянном токе мегаомметром. Отсчет показаний по мегаомметру производить по истечение 1 мин после приложения напряжения к испытываемому ИП.

Электрическое сопротивление изоляции между всеми цепями, соединенными вместе, и корпусом ИП; между входной и выходной цепями  должно быть не менее 40 МОм.

При проверке сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

При проверке электрического сопротивления изоляции раздельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

Изделие считается выдержавшим испытания, если измеренные значения сопротивления изоляции не менее указанных значений.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности

Основную приведенную погрешность ИП проверяют в нормальных условиях, указанных в таблице 2, по истечении 5 мин после включения ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая по абсолютному значению разность между измеренным эталонным прибором значением выходного сигнала при точном выставлении входного сигнала по эталонному прибору и расчетным значением выходного сигнала, отнесенную к нормирующему значению выходного сигнала.

Основную приведенную погрешность γ, %, определяют по формуле

| Авых - Авых. расч γ = --------------------------·100 Авых. норм | (1) |
| --- | --- |

где:	Авых — значение выходного сигнала при соответствующем значении входного сигнала;

Авых. расч — расчетное значение выходного сигнала при том же значении входного сигнала;

Авых.норм — нормирующее значение выходного сигнала равное 5 мА.

Схема подключения приведена в приложении А, схема поверки ИП приведена в приложении Б.

Расчетные значения выходных сигналов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Измеряемый ток, А (входной сигнал) | 0 | 0,2·Iн | 0,4·Iн | 0,6·Iн | 0,8·Iн | 1,0·Iн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходной ток, мА (выходной сигнал, расчетное значение) | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

Изделие считается выдержавшим испытание, если основная приведенная погрешность ИП не превышает ±1,0 % от нормирующего значения выходного сигнала.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, указывает дату поверки, а также наносит оттиск поверительного клейма на один из крепежных винтов ИП.

5.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель наносит оттиск поверительного клейма на ИП, результаты поверки заносит в протокол, выдается свидетельство о поверке.

5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение клейма на крепежном винте и выдает извещение о непригодности.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Расположение клемм подключения ИП

1234                                                               -             +

Вход                   Выход

ИП

Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Схема проверки ИП

ИП

1          2                         3         4

-          +

И

#### Выход

#### Вход

Rн

A

mA

И – источник регулируемого стабилизированного тока с коэф-фициентом нелинейного искажения не более 2 %;

A – амперметр Д5099;

mA – миллиамперметр постоянного тока;

Rн – магазин сопротивлений Р33

Рисунок Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Протокол поверки № ______ от ___ __________ 20     г

Наименование организации, проводившей поверку

___________________________________________________

ИП        _______________________    № ________________

тип

1 № рабочего места поверителя        ___________________

2 Наименование и обозначение методики поверки

___________________________________________________

3 Условия поверки

____________________________________________________

4 Средства поверки

____________________________________________________

____________________________________________________

5 Внешний осмотр         соответствует,        не соответствует

ненужное зачеркнуть

6 Проверка электрической прочности изоляции

соответствует,                                    не соответствует

ненужное зачеркнуть

7 Определение электрического сопротивления изоляции

____________________________________________________

8 Определение основной  приведенной погрешности

_____________________________________________________

ИП                     годен,      _____               		   не годен

ненужное зачеркнуть, не годен – указать причину

Поверитель   __________        _____________       ____________

подпись             расшифровка                дата

подписи                  поверки

Лист регистрации изменений

| И з м | Номера листов |  |  |  | Всего лис-тов в докум | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного документа | Под-пись | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |