Настоящая методика поверки (МП) распространяется на преобра-зователи измерительные напряжения переменного тока Е855-М1 (в дальнейшем – ИП) выпускаемые по ТУ 25-7536.058-91 и устанавливает методику их поверки.

Межповерочный интервал – 1 год.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с
СТБ 8003-93, РД РБ 50.8103-93.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

1.2 Допускается использовать другие приборы, имеющие нормируемые метрологические характеристики аналогичные указанным в таблице 1, обеспечивающие требуемую погрешность измерений и режимы поверки.

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке или аттестации в соответствии с СТБ 8003-93 или          СТБ 8004-93.

- Таблица 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 1 Внешний осмотр | 4.1 |  | Да | Да |
| 2 Определе-ние электри-ческого соп-ротивления изоляции | 4.2.1 | Мегаомметр Ф4101 Основная погрешность диапазона измерений ±2,5 %; диапазон измерений 10-200 МОм | Да | Да |
| 3 Проверка электри-ческой прочности изоляции | 4.2.2 | Испытательная установка для проверки электрической прочности изоляции УПУ-10 Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ синусоидальной формы с частотой 50 Гц; номинальная мощность 500 В·А; погрешность ± 4 % | Да | Нет |

- Продолжение таблицы 1

| Наимено-вание операции | Но-мер пунк-та | Наименование средств измерений и (или) основные технические характеристики | Обязательность проведения операции при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выпуске из произ-водства и ремонте | эксплуа-тации и хра-нении |
| 4 Определе-ние основной приведенной погрешности | 4.2.3 | Генератор низкой частоты ЗГМ-3 Диапазон частот 45 – 2400 Гц; диапазон выходного тока 0 – 50 А; диапазон выходного напряжения 0 – 600 В | Да | Да |
|  |  | Вольтметр Д50552 Диапазон измеряемого напряжения 0 – 600 В; класс точности 0,1; нормальная область частот 45 – 1000 Гц |  |  |
|  |  | Магазин сопротивлений Р33 Класс точности 0,2; величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом |  |  |
|  |  | Катушка сопротивлений образцовая Р321 10 Ом; класс точности 0,01; Pном=0,1 Вт, Pмах=1 Вт |  |  |
|  |  | Компаратор напряжений Р3003 Основная погрешность  (5U+1) мкВ; номинальное напряжение  10 В; номинальный ток нагрузки 5 мА; номинальное сопротивление не менее 2 кОм |  |  |
|  |  | Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М Диапазон частот 40 – 20000 Гц; диапазон выходного тока 0,0001 – 10 А; диапазон выходного напряжения 1 – 750 В; погрешность  0,004 % |  |  |

2 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности и выполнены «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Лица, осуществляющие поверку, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в таблице 2.

3.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан при температуре и относительной влажности окружающего воздуха, указанных в таблице 2, не менее 4 ч.

3.3 Работа с поверяемым ИП и со средствами его поверки должна проводиться в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

Таблица 2

| Влияющий фактор | Нормальное значение |
| --- | --- |
| 1 Температура окружающего воздуха, ºС | 20 ± 5 |
| 2 Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 – 80 |
| 3 Атмосферное давление, кПа | 84 – 106 |
| 4 Напряжение питания, В | 220 ± 5; 240 ± 5 |
| 5 Частота питания, Гц | 50 ± 0,5; 60 ± 0,5 |
| 6 Форма кривой тока и напряжения измеряемой цепи и напряжения питания | Синусоидальная с коэффициентом гармоник не более 5 % |
| 7 Сопротивление нагрузки, кОм | 2,5 ± 0,5; 0,4 ± 0,1 |
| 8 Магнитное и электрическое поля | Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме магнитного поля Земли |
| 9 Время установления рабочего режима при номинальных входных сигналах, ч | 0,5 |
| 10 Положение | Любое |
| 11 Частота переменного тока измеряемой цепи, Гц | 45 – 65 для Е855/1,2,3-М1; 1950 – 2050 для Е855/5-М1 |

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ИП следующим требованиям:

- соответствие комплектности паспорту;

- совпадение номера ИП с указанным в паспорте;

- наличие клейма и четкой маркировки;

- отсутствие механических повреждений наружных частей ИП;

4.2 Определение метрологических характеристик

4.2.1 Определение электрического сопротивления изоляции

Определение электрического сопротивления изоляции проводить на постоянном токе мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Отсчет показаний по мегаомметру производить по истечение 1 мин после приложения напряжения к испытываемому ИП.

При проверке электрического сопротивления изоляции между цепями напряжение прикладывается между закороченными зажимами каждой из цепей, указанных в таблице 3.

При проверке сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

Изделие считается выдержавшим испытания, если измеренные значения сопротивления изоляции не менее значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование цепей | Сопротивление, МОм |
| --- | --- |
| Корпус – цепь питания, вход, выход, соединенные вместе; вход-выход; цепь питания - вход, выход, соединенные вместе | 40,0 |

4.2.2 Проверка электрической прочности изоляции

Электрическую прочность изоляции  и отсутствие гальванической связи проверять на испытательной установке мощностью 0,5 кВ·А.

Электрическая изоляция различных цепей ИП между собой и по отношению к корпусу должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока (среднее квадратическое значение) практически синусоидальной  формы частотой 50 или 60 Гц, величина которого указана в таблице 4.

Таблица 4

|  | Наименование цепей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус |  |  | Цепь питания |  | Вход |
|  | цепь питания | вход | выход | вход | выход | выход |
| Испытательное напряжение, В | 3700 | 3700 | 3700 | 2200 | 1350 | 2200 |

При проверке электрической прочности изоляции между всеми цепями и корпусом, испытательное напряжение прикладывается между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металлическим электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части клемм подключения.

При проверке прочности изоляции раздельных электрических цепей испытательное напряжение прикладывается между соединенными вместе клеммами подключения одной цепи и соединенными вместе клеммами подключения другой цепи.

ИП считают выдержавшим испытание, если во время испытания отсутствовали пробои или перекрытия изоляции.

4.2.3 Определение основной приведенной погрешности

Основную приведенную погрешность ИП проверяют в нормальных условиях, указанных в таблице 2, по истечении 30 мин после включения ИП.

За основную приведенную погрешность ИП принимается наибольшая по абсолютному значению разность между измеренным эталонным прибором значением выходного сигнала при точном выставлении входного сигнала по эталонному прибору и расчетным значением выходного сигнала, отнесенную к нормирующему значению выходного сигнала.

Основную приведенную погрешность γ, %, определяют по формуле

| Авых - Авых. расч γ = --------------------------·100 Авых. норм | (1) |
| --- | --- |

где:	Авых — действительное значение выходного сигнала, определяемое по эталонному средству измерений, мА;

Авых. расч — расчетное значение выходного сигнала для данного значения входного сигнала (таблица 5), мА;

Авых.норм — нормирующее значение выходного сигнала, равное наибольшему значению диапазона изменений выходного сигнала, мА.

При измерении выходного сигнала ИП эталонным прибором напряжения Авых , мА, определяют по формуле

| А’вых Авых = ---------- R | (2) |
| --- | --- |

где: А’вых — показания эталонного прибора напряжения на выходе ИП, мВ;

R — значение сопротивления образцовой катушки, на которой производится измерение падения напряжения выходного сигнала, Ом.

Схема подключения приведена в приложении А, схема поверки ИП приведена в приложении Б. Расчетные значения входных и выходных сигналов приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Модифи-кация | Значения входных сигналов, В |  |  |  | Расчетные значения выходного сигнала, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е855/1-М1 Е855/5-М1 | 0 25 50 75 100 125 | 0 50 100 150 200 250 | 0 80 160 240 320 400 | 0 100 200 300 400 500 | 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 |
| Е855/2-М1 | 75 85 95 105 115 125 |  |  |  | 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 |
| Е855/3-М1 | 0 25 50 75 100 125 | 0 50 100 150 200 250 | 0 80 160 240 320 400 | 0 100 200 300 400 500 | 4,0 7,2 10,4 13,6 16,8 20,0 |

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в приложении В.

5.2 При положительных результатах первичной (при выпуске из производства) поверки поверитель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, указывает дату поверки, а также наносит оттиск поверительного клейма на один из крепежных винтов ИП.

5.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель наносит оттиск поверительного клейма на ИП, результаты поверки заносит в протокол, отметка о поверке регистрируется в журнале, выдается свидетельство о поверке.

5.4 При отрицательных результатах поверки ИП изымается из обращения и применения, поверитель производит погашение клейма в паспорте, ставит подпись и дату (при наличии паспорта), а также производит погашение клейма на крепежном винте и выдает извещение о непригодности. ИП передается в ремонт, после ремонта подвергается повторной поверке.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Расположение клемм подключения ИП

1              2         3                4           5         6

-          +

Вход              ~ 220 В                     Выход

( ~ 240 В)

9,25

Рисунок А.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Схема поверки ИП

ИП

1          2          3          4         5           6

G1

V1

 220 В  50 Гц

( 240 В  60 Гц)

R1        R2

П1

G1 – генератор низкой частоты ЗГМ-3 (для Е855/1-М1, Е855/2-М1, Е855/3-М1);

V1 – вольтметр Д50552 (для Е855/1-М1, Е855/2-М1, Е855/3-М1);

П1 – компаратор напряжений Р3003;

R1 – магазин сопротивлений Р33;

R2 – катушка сопротивления образцовая Р321 сопротивлением      10 Ом

Примечание – При проверке Е855/5-М1 вместо генератора G1 и вольтметра V1 применяется установка УППУ-1М.

Рисунок Б.1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Протокол поверки № ______ от ___ __________ 20     г

Наименование организации, проводившей поверку

___________________________________________________

ИП        _______________________    № ________________

тип

1 № рабочего места поверителя        ___________________

2 Наименование и обозначение методики поверки

___________________________________________________

3 Условия поверки

____________________________________________________

4 Средства поверки

____________________________________________________

____________________________________________________

5 Внешний осмотр         соответствует,        не соответствует

ненужное зачеркнуть

6 Определение электрического сопротивления изоляции

____________________________________________________

7 Проверка электрической прочности изоляции

соответствует,                                    не соответствует

ненужное зачеркнуть

8 Определение основной  приведенной погрешности

_____________________________________________________

ИП                     годен,      _____               		   не годен

ненужное зачеркнуть, не годен – указать причину

Поверитель   __________        _____________       ____________

подпись             расшифровка                дата

подписи                  поверки

Лист регистрации изменений

| И з м | Номера листов |  |  |  | Всего лис-тов в докум | № доку-мента | Входящий № сопро-водитель-ного документа | Под-пись | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |